                                        ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №3

          ТЕМА: Системы автоматизации эксперимента с разделением операций сбора и обработки информации.

          ЦЕЛЬ: научиться методам построения автоматизированных систем с разделением операций в экспериментальных исследованиях.

         СОДЕРЖАНИЕ:

Предлагается к рассмотрению автоматизированная система, структура  которой приведена на рис. 1.
                                                                   

          


        ВК   - вычислительный комплекс;

        IEEE  - приборный интерфейс;

        ЦЗО  - цифровой запоминающий осциллограф;

        ПИП  - первичные измерительные преобразователи.

Цифровой запоминающий осциллограф используется в системе в качестве  устройства сбора и первичной обработки информации от исследуемого объекта в течение времени проведения эксперимента. При этом функцией вычислительного комплекса являются: настройка и запуск ЦЗО, прием данных из буферного ОЗУ ЦЗО и их послепусковая обработка.

Подключение ЦЗО к ВК осуществляется через приборный интерфейс.

Максимальный размер буферного ОЗУ ЦЗО - 2048 Кбайт.

Настройка ЦЗО производится путем ввода кодовых значений параметров  настройки в соответствии с табл.1.

Ввод данных в ЦЗО включает следующие операции:

· назначение ЦЗО приемником;

            -     передача кода символа "М";

            -     передача массива данных настройка осцилографа;

            -     передача кода завершения  - А.

Данные настройки передаются в последовательности: кодовое значение, заголовок.

Запуск ЦЗО на регистрацию информации производится путем ввода кодового значения с заголовком "G" в соответствии с вышеприведенной последовательностью ввода. Код команды назначения приемником – 21Н, источником – 41Н. 

Для считывания информации из ЦЗО необходимо назначить его источником.

Информационный массив, выдаваемый ЦЗО при однократном  обращении к нему на прием, структурно представим в виде двух байтовых массивов:

     1. массив данных состояния ЦЗО;

     2. массив данных исследуемого процесса.

Длина массивов может быть различна. Признаком завершения первого массива является код символа L.

Массив данных состояния ЦЗО представляет собой набор данных о  параметрах настройки ЦЗО, при которых осуществляется сбор экспериментальных данных. Начальный байт этого массива содержит код символа А.  Значения параметров настройки отделяются друг от друга кодами символов-заголовков. За каждым заголовком передается несколько байтов значений параметров (символы от 0 до 9), за которыми следует следующий заголовок и т.д. до символа L. Перечень заголовков приведен в табл.1.                                                

 Массив экспериментальных данных содержит телеметрические коды, каждый из которых соответствует значению исследуемого сигнала в момент времени, определяемый периодом дискретизации, заданным на ЦЗО.

Для перевода кода телеметрии в реальное физическое значение сигнала необходимо осуществить следующее преобразование:

                              D

                 Z(I) =             K(I)                     (1)

                              250

  где:

         Z - значение сигнала в физической величине напряжения.

         D - диапазон приема информации, установленный на ЦЗО.

         К - код телеметрии

         I - номер кода в порядке регистрации I=1,п.

        п - объем буферного ОЗУ.

                                                                                                                              Табл.1

Заголовок
                                         Описание

       А

       В

      С(D)

      Е

      F

      G

      H

      I

      J(K)
   Данные о текущем состояние

   Режим выдачи данных

    Диапазон канала

   Период дискретизации в шестнадцатеричном коде (от 50до 20с)

   Режим записи информации

   Режим регистрации информации

   Режим задержка-опережение

   Значение задержки или опережения

   Начальный (конечный) адрес буферного ОЗУ ЦЗО

        ПОРЯДОК  РАБОТЫ
 1 Разработать алгоритмы и соответствующие программные процедуры информационного обмена  по шине IEEE488:

· вывода байта данных;

· ввода байта данных;

· вывода байта команды;

   2.Разработать программу управления приемом и обработки данных из ЦЗО в соответствии с алгоритмом, приведенным на рис. 2. 
     2.Зарегистрировать на ЦЗО данные эксперимента и считать их в ВК.

     3.По результатам обработки данных состояния определить параметры настройки ЦЗО, используя данные табл.1 и [1].

    4.По результатам обработки экспериментальных данных определить вид исследуемого процесса.

        ЛИТЕРАТУРА

    1. Осциллограф цифровой запоминающий С9-8. Техническое описание (табл.27,стр.135а-г).

                    БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА ПРОГРАММЫ  УПРАВЛЕНИЯ


                         




















    ВК





IEEE





    ЦЗО





  ПИП





Диалоговый ввод кодовых значений диапазона, периода и т.д. дискретизации.





Ввод кодовых значений параметров настройки в ЦЗО





        Запуск ЦЗО





Прием данных из ЦЗО





Выделение массива данных состояния ЦЗО





Вывод данных состояния





Вывод данных телеметрии





       END








